[image: image1.png]e



研润企业—上海研润光机科技有限公司

            MicroCre Group—ShangHai MicroCre Light-Machine Tech CO.,Ltd
地址：上海市茂兴路90号仁恒广场13E  Add：E13Renheng Square,No.90MaoXing Road,Pudong,Shanghai China

电话(TEL):+86-021-58399346/58399347  传真(FAX):+86-021-58392291
E-mail: rockwei@yr17.net  Website：http：//www.yr17.net  www.yr17.com

MC016-WGT-S透光率/雾度测定仪

MC016-WGT-S透光率/雾度测度仪是根据中华人民共和国国家标准GB2410-80“透明塑料透光率和雾度试验方法”及美国材料实验协会标准ASTM D1003-61（1997）“Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics”设计的微机化全自动测量仪器，适用于一切透明、半透明平行平面样品（塑料板材、片材、塑料薄膜、平板玻璃）的透光率、透射雾度、反射率的测试，也适于液体样品（水、饮料、药剂、着色液、油脂）浊度的测量，在国防科研及工农业生产中具有广泛的应用领域。

用MC016-WGT-S透光率/雾度测度仪直接进行质量检验的有：

光学玻璃透光率的测定

感光胶片清晰程度的检测

人造偏振片偏振度的中间控制

航空玻璃、汽车玻璃、防毒面罩玻璃能见度的测定

包装塑料薄膜光学综合质量的评定

农用塑料薄膜透光率的检验

建筑、装潢玻璃透光特性的检查

光学投影屏漫射质量的考核

电影荧幕、投影电视屏幕漫射能力的测定

广造灯箱屏幕质量的检验

工程描图纸质量的检查

MC016-WGT-S透光率/雾度测度仪还可间接应用于：

毛玻璃洗涤剂质量的评定

塑料抛光材料抛光效率的评价

凡立斯絮物的测定

塑料玻璃面罩搞划伤能力的评价

慢射涂料慢射特性的控制及检测

MC016-WGT-S透光率/雾度测度仪用作液体样品浊度测定有：

纺织厂、热电厂、钢铁厂、灯泡厂、半导体厂、造纸厂、合成纤维厂、工业用水的检测

自来水厂、汽水厂、啤酒厂、糖厂、味精厂、调味品厂食用水、饮料质量检测

制药及临床应用于结晶母液中微量固态、物质浓度测定，防疫站对细菌浓度的测定、血液临床化验、药物澄明度的测定等

环保部门污水处理质量的检验，海水淡化质量的控制

化学工业中着色液浊度之测定，油脂、溶剂浊度之测定

MC016-WGT-S透光率/雾度测度仪具有下列特点：

技术设计符合GB2410—80 ASTM D1003—61（1997）JIS K7105—81等测试标准，有利于国内外技术交流。

采用平行照明，半球散射，积分球光电接受方式。

采用微机自动操作系统及数据处理系统，无旋钮操作，使用方便，并且方便，并且有标准打印输出拉口。

自动显示透光率/零度多次测量的平均植，透光率结果直接显示到0.1%，零度显示到0.01%。

无零度漂移，置信度强。

特定的结构—开启式样品窗几乎不收样品尺寸的限制，测量速度快。

由于调制品的采用，仪器不收环境光的影响，不必采用暗室，保证了大件样品操作者的安全。

微机化的电子线路，精度高。

备有标准化的数据打印输出接口，可配套供应程控打印机。

备有薄膜磁性夹具及液体样品杯，给用户带来极大方便。

随机附零度片一块，便于随时检查仪器动作功能。

仪器的性能 

规格：

1、 光学系统：

准直照明、漫射视野、积分球接收方式

样品窗尺寸：入窗ø25mm  出窗ø21mm

光源：C光源（DC12V  50W 卤钨灯+色温片）

接收器：硅光电池+视见函数修正片（符合V（λ）标准植）

2、 电子系统：

LED数码显示

最小读数：透光率0.1%    零度0.01%

BCD码串行输出打印接口

微机自动操作系统,零度、透光率自动切换、自动测定、自动校正

微机数据处理系统，多次连续测试，平均植显示

3、 测量范围

透光率              0—100.0%

零度                0—30.00%

4、 试样尺寸：

固体标样尺寸：     50*50mm

固体大样尺寸：     宽度：380mm

                         厚度：130mm
                         长度：不受限制

液槽尺寸：         50*50*10mm

薄膜样品尺寸：      50*50mm

  5、校验样品：          ø40*2mm一块

6、其他：

仪器尺寸：          长740mm

                         宽270mm
                         高300mm

仪器净重：         21Kg

电源：             220V±22V  50HZ单相

环境条件：         10-50℃
主要技术参数：

预热时间：         30min

准确度：           透光率1%
                        雾  度H≤0.5%   0.1%

H>0.5%    0.3%

重复性：              透光率0.5%
                      雾  度H≤0.5%   0.05%

H>0.5%    0.1%

仪器的使用方法

1、 准备工作

2、 将仪器电源插头插入插座（三眼），注意应确保接地写线有效。然后将仪器的三只保护盖旋下。

3、 测小样及液体样品时，须先将样品架于接收器左侧（拧上二只螺钉即可）。

4、 开启电源进行预热，两窗口显示二小数点，准备指示灯（ready）指示黄光，不久“ready”灯指示绿光左边读数窗出现“P”，右边出现“H”，并发出呼叫声。此时在空白样品的情况下按测试开关，仪器将显示“P100.00”、“H0.00”，如不显示“P100.0”、“H0.00”即P<100、H>0.00，说明光源预热不够，可重关电源后再开机，重复1-2次，在“P100”、“H0.00”下仪器预热稳定数分钟，按“TEST”开关，微机采集仪器自身数据后，再度出现“P”、“H”并呼叫，即可进行测量。

5、 装上样品，按测试钮，指示灯转为红光，不久就在指示屏上显示出透光率数值及雾度数值，前者显示单位为0.1%，后者为0.01%。此时，指示灯转为绿光，需要进行复测时，可不拿下样品，重按测试钮可得到多次测数，然后取其算术平均值作测量结果，以提高测量准确度。更换样品重复TEST可连续测得同一批样品的结果。

6、 更换样品批号时，应先按测试钮测空白，指示灯转红光，然后仪器将显示“P100”及“H0.00”结果，指示灯显示绿色。一般每测完一组样品应测空白一次，注意测空白后，应再按测试钮，等到准备灯发绿光、仪器发出呼叫后，再测下一组样品。

7、 测试塑膜样品方法不变，只要将薄膜夹于磁性夹具之间稍加拉平，然后即可装置于样品台上测试，放置夹具时应注意薄膜一面贴紧积分球。

8、 测定浊度，有二个测定方法：第一种是比浊分析法，即根据液体的吸收特性，用透过悬浮体的光强度来决定悬浮体的浓度（单位体积中质点的数目），此时先用洁净的蒸馏水装于仪器附件样品杯内，作为标准样品置于样品台上，在按测试钮后的P显示值即为样品的透光浊度（于标准溶液比较）；第二种方法是散射测浑法，以散射光的强度来计量浊液体中微粒的多少用1浊度的SiO2标准溶液（1000毫升中含0.001可硅藻土、漂白土或高岭土的浊液）代替前面的蒸馏水所得的“H1”读数，然后用被测样品测得“H2”，H2/H1即为样品的PPM浊度值。

9、 打印机配接：

本仪器选取用PP40型打印机，需打印测试数据时须将打印机接上电源，并与本仪器底部左前方的插口相接。

使用打印机时的操作方法不变，开机后测第一个数据时仪器将打一字头：

REPORT                NO：01

（批号01样品的试验报告）

*DATE                  （试验日期）

*INSTRUMENT：WGT-S（试验仪器）

*OPERATOR：（操作员姓名）

复测号或           TRANSMITTANCE             HAZE

样品号             （透光率）             （雾度）

0101                92.4                    3.62

以后每复测一次或同一批号中取多样品测试（均按TEST钮），仪器将逐一打出复测号或样品号及其测试结果。

更换批号时，需另出报告单，故需重新测一次空白（100/0）再按一下TEST扭，仪器发出呼叫声时，即可装上第二组样品，这样，便可得到第二张REPORT的字头及数据，按此法每换一次批号，报告单上的批号将自递增。

常见故障及处理方法

	现象
	故障
	处理方法

	显示“88888 88888”
	微机系统出错
	重按测试钮或关机重新开机

	光源不亮
	卤钨灯坏
	1 将左侧面上的边门边取下

2 送下灯座上方的两只螺钉，取下灯泡

3 换上灯泡，拧紧螺钉（请将灯泡四周的指纹擦拭干净）

4 开启上盖，调节灯座支架的位置使光斑居中。

	标准发射器9没有动作


	电路或机械故障
	1 打开上盖，按控制印板上的微动开关，若该板上的发光管不跳动。电路板坏。请换印板或与厂方联系。

2 若发光管跳动。机械转动部分卡住。请打开接收系统（右侧）的上盖，对转动部分进行检查，稍作拨动。









































PAGE  
1

