[image: image1.png]e



研润企业—上海研润光机科技有限公司

            MicroCre Group—ShangHai MicroCre Light-Machine Tech CO.,Ltd
地址：上海市茂兴路90号仁恒广场13E  Add：E13Renheng Square,No.90MaoXing Road,Pudong,Shanghai China

电话(TEL):+86-021-58399346/58399347  传真(FAX):+86-021-58392291
E-mail: rockwei@yr17.net  Website：http：//www.yr17.net  www.yr17.com

MC016-WGZ-200浊度仪
· 仪器的主要用途

MC016-WGZ-200型浊度仪可用于测量悬浮于水（或透明液体）中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器。该仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门，是常用的实验室仪器。

· 仪器的工作环境

1. 仪器应放在干燥的房间内，使用温度5℃－35℃。

2. 使用时应放置在平整的工作台面上，且避免震动。

3. 室内照明不宜太强，且避免直射日光的照射。

4. 尽量远离高强度的磁场，电场及发生高频波的电器设备。

5. 避免高温接近仪器。

6. 供给仪器的电源：220V±22V，50±1Hz，并必须装有良好接地线。

· 仪器的主要技术指标及规格

1. 光源：钨卤素灯    6V，12W

2. 接收元件：硅光电池

3. 线性误差：满量程的5%

4. 浊度测量范围NTU：

0.00-1.99  2.0-19.9  20-199  （量程自动切换）

5. 读数显示方法：三位LED数字显示

6. 最小示值NTU：

0.01（0.00-1.99）  0.1（2.0-19.9）   1（20-199）
7. 样品瓶：ф25mm×95mm
8. 样品容积：20-30ml
9. 质量：8kg
10. 外形尺寸：358×323×160mm
· 仪器使用和调校

1. 打开电源开关（在仪器的后方）将仪器预热半小时左右。

2. 把被测样品装入样品瓶中，然后放入仪器，盖好遮光罩，这时显示读数即是被测样品的浊度值，单位为NTU浊度单位。

3. 若发觉仪器的数值，偏差出所允许的范围或两次定期校正间隔时间超过六个月，则应该对仪器重新校对。

4. 校正仪器时，根据《零浊度水的制备》、《Formazine浊度标准溶液》对标准样品进行制备。

5. 把零浊度水装入样品瓶放入仪器，调节“调零”旋钮以显示0.00；把18NTU标准品装入样品瓶，放入仪器调节“分度”旋钮，使显示为18.0；把180NTU标准品装入样品瓶，放入仪器，调节“线性”旋钮显示为180。

6. 反复将18NTU、180NTU标准品放入仪器，核实读数仍旧是18.0和180，若读数变化，分别调节“分度”、“线性”旋钮，直到准确为止。

7. 以上各项当样品瓶放入仪器时，注意样品瓶上的标记对准仪器上的突出标记.

· 零浊度水的制备

参照国际标准ISO7027中规定的方法，选用孔径为0.1um（或0.2um）的微孔滤膜，过滤蒸馏水（或电渗析水、离子交换水），需要反复过滤两次以上，所获的滤液即为检定用的零浊度水，该水贮存于清洁的、并用该水冲洗过的玻璃瓶中。

· Formazine浊度标准溶液的制备

1. 浊度检定中使用国家技术监督局颁布的Formazine标准物质，如GBW12001  400（NTU，FTU）浊度（Formazine）标准物质，定值不确定度±3%，有效使用期限1年。

       不同浊度值的Formazine标准溶液，是用零浊度水和经检定合格的容量器具，按比例准确稀释Formazine浊度标准物质面获得。

       400度 Formazine标准物质需存放在电冰箱的冷藏室内（4~8℃）保存。已稀释至低浊度值的标准溶液不稳定，不宜保存，应随用随配。

2. 当难以获得Formazine标准物质时，可按“ISO 7027”所规定的方法配制严格控制条件和试制用量，方法摘录如下：
2.1仪器和试剂

分析天平：载荷200g、感量0.1mg检定合格

容量瓶：100ml、一等，检定合格

移液管：5ml、一等，检定合格

硫酸肼：分析纯，纯度需要按国标GB 698-77标准方法分析，其纯度应大于99%

六次甲基四胺：分析纯，纯度需按国标GB 1400-78标准方法分析，纯度应大于99%

恒温箱（或水浴）：容积能容下100ml容量瓶，恒温25±1℃，能连续运行24小时以上
2.2制备方法

准确称取1.000g硫酸肼，溶于零浊度水。溶液转入100ml容量瓶中，稀释至刻度、摇匀、过滤后备用（用0.2um孔径的微孔滤膜过滤，下同）。

准确称取10.00g六次甲基四胺，溶于零浊度水，并转入100ml容量瓶中，稀释至刻度、摇匀、过滤后备用。

准确移取上述两种溶液各5.00ml，至100ml容量瓶中，摇匀。该容量瓶放置在25±1℃的恒温箱或恒温水浴中，静置24小时。加入零浊度水稀释至刻度，摇匀后使用。根据ISO 7027规定，该悬浮液的浊度值定为400度，但配制后该值变动较大，为增加配制的一致性，可考虑配制多组、多瓶Formazine标准溶液浊度值的变化只有在证明其稳定性良好，在使用期间内量值的变化不超过配制值的±3%，方可使用。

3. 由于颗粒物质在光学测量中的“重合效应”的影响，在浊度检定过程中，使用标准溶液检查仪器示值线性时，要按量程划分的区段进行。如：1-10、10-100、100-400度等。








































PAGE  
1

